# 采购内容及要求

一、总体说明

1.付款方式：在合同签订时成交供应商应提交合同总金额5%的履约保证金；采购人在产品安装完毕最终验收合格后在15个工作日内付100%，履约保证金自动转为质保金，质保期结束后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还。

2.供货地点：采购人指定地点。

3.评审方法：采用综合评分法，详见磋商文件。

二、采购需求目的

为更好的开展水质检测中的常规检测项目—水中油（石油类）的测定，按照国家生态环境部要求的新标准（HJ 970-2018）的要求，当取样体积为500mL，萃取液体积为25mL，使用2cm石英比色皿时），方法检出限必须达到0.01mg/L，(测定下限为0.04mg/L)。

三、执行标准

HJ 970-2018 水质 石油类测定 紫外分光光度法。

四、采购内容及技术要求

1.货物名称： 全自动紫外测油仪1套，包括主机和进样器两部分（详见蹉商文件要求）。

2.基本要求

（1）要求符合国家标准方法《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》（HJ 970-2018）。可连续测量油类。使用硅酸镁吸附柱吸附动、植物油，电脑实时显示硅酸镁有效剩余量及使用量。

★（2）采用高精度进口注射泵（需提供进口报关证明），可实现根据客户要求，任意选定正己烷用量，准确注射，进样器可连续测量14个样品，试剂注射、萃取、分离自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染。

（3）采样瓶即为萃取瓶，要求配备600ml专用并且带有刻度的磨砂广口萃取瓶，广口萃取瓶可直接用于现场采样，且可直接读取水样体积，可直接上机萃取做样，无需转移到量筒中读取水样体积，避免水样转移带来的油损失，符合（HJ/T 91-2002）。

★（4）要求全自动进样器底盘采用链条式转盘，链条式转盘可载着水样转动，（进样器放置水样的底盘可以转动）可实现无限循环做样。

（5）要求软件可以在中途添加样品或者删减样品，无需中途软件停止操作。

★（6）要求正己烷的添加、水样和试剂的萃取、废液的排放和萃取液的收集3大模块相互独立，每一个模块都要求要有一套独立的二维机械臂，运行过程中三者可以相互独立运行，也可同时运行，以此来提高工作效率。

（7）拥有液位探测技术，探针可以自动探测液位高低，然后根据液位高低来抽取试剂，实现萃取和分离。

（8）要求有自动配置标准曲线的功能。

（9）一套软件中可以同时拥有手动、自动两种操作模式

3.技术指标

（1）萃取试剂：正己烷

（2）测量方法：紫外分光光度法

（3）测量项目：石油类

（4）水样种类：地表水、地下水和海水中的石油类

（5）样品配置：自动配置标准样品，质控样品，标准曲线

（6）分离方式：膜分离

（7）采样方式：专用样品瓶，水样无需转移，自动测量

（8）试剂回收：过程全自动密闭完成，自动收集废液、废气。

（9）萃取：搅拌萃取，萃取率＞95%

（10）要求仪器采用进口高精度注射泵，保证加液精度

（11）样本位数：14位

（12）测量范围：0-16mg/L，超量程自动稀释

（13）分辨率：0.001mg/L

（14）检出限：0.005mg/L

（15）重现性：RSD<2%

（16）仪器线性：R≥0.9998

（17）准确度：±5%

（18）波数波长：225nm

（19）光谱带宽：2nm

（20）波长准确度：0.5nm

（21）波数重复性：0.2nm

★（22）分析速度：8分钟一个样

4.配置要求

（1）全自动紫外分光测油仪主机1台。

（2）14位全自动进样器1台。

（3）系统操作软件1套

（4）600ml专用萃取瓶配备20个。

（5）壹年耗材

（6）专用采样箱1个

（7）专用采样器1套
  （8）2000ml棕色试剂瓶1个

（9）2000ml专用废液瓶（含瓶盖）1个

（10）20L废液桶1个
  （11）1000ml纯水瓶（含瓶盖）1个

（12）活性炭免费提供两年

（13）两年内免费更换硅酸镁吸附柱

5.技术服务要求

（1）质保期为贰年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。

（2）在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件及试剂供应。

（3）保证产品为最新原厂设备。

（4）仪器一旦出现问题要求4小时内做出响应，24小时到现场服务。

五、其他要求

1.“★”参数为强制性指标，其他的参数亦不能有重大偏离，不接受其他替代或不同方式的描述。如有必要，用户在合同签订前有权要求供应商提供样机设备核验各项参数。供货后，如投标商所供应货物与技术指标有出入，用户单位有权拒绝验收，其责任将由供应商自行负责，且用户有权追究其相关责任。

2.标有 “★”的参数为实质性参数，必须响应或优于响应，否则，其投标无效；

3.安装后，中标商须对用户进行完善的培训，培训内容包括但不限于：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护、注意事项等。

4.如中标人不是生产厂家或其授权经销商，供货时提供与生产厂家或其授权经销商签定的合同和发票。中标人须承诺保证产品为最新原厂设备，并提供终身技术服务和支持，免费更新最新软件，如不能提供的，取消其中标资格。

5.对于“采购需求” 中要求提供（具有）的证书、检测报告及其他有关证明文件，除评标办法中初审以及技术和商务评审明确要求的外，投标时不作要求，供货时交采购人核验，如发现弄虚作假或不能提供齐全的，取消其中标资格，不予退还履约保证金，并按有关规定进行处理。如有关要求与本条内容不一致，则以本条内容为准。

6.投标报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。

7.本项目报总价，报价为完成本项目所需的一切费用，采购人后期不再追加任何费用，供应商自行考虑投标风险。

8.国家规定需要检定或者校准的仪器必须提供国家认可的专业检测机构出具的相关证书。